## 介绍与图片
G120 全自动红外热成像测温告警系统
产品介绍 | G120全自动红外热成像测温告警系统采用红外热成像技术，可在人流密集的公共场所进行快速体温筛查，一旦监测到体温超标的目标就会自动报警并拍照留存，可大面积排查人群中的发热人员，提高疫情防控效率，大大降低传染风险。
产品特点 | 基于神经网络的深度学习算法，测温更精准误报率更低 智能人脸识别检测功能，减少误判更精准更精准 人体体温筛查，发热报警后自动拍照捕获发热目标 支持自动校温，支持报警预值设置，减少人工作业效率更高 标配PC电脑，功能强大，历史数据可查
应用领域 | 适用车站/医院/工厂/学校/商场/写字楼等人流量有序进出的场景公共场所大面积的人员体温测温监控与发烧人群筛查 控制并减少如埃博拉、SARS、寨卡、新冠等发热疫情的蔓延
标配
全套一体化交付 到场即用
机头+一体式黑体+支架+交换机+台式机套装

## 参数表
G120
类别 | 名称 | 型号规格
红外部分 | 分辨率 | 120×90
| 像元尺寸 | 17μm
| NETD | ≤85mK
| 视场角 | 50°±1
| 帧频 | 25Hz
可见光部分 | 分辨率 | ≥130万像素
| 焦距 | 2.8 mm
| 视场角 | 水平视场角97.4°
| 帧频 | 25Hz
测温准确性 | 测温范围 | 20-50℃
| 测温精度 | 环温25℃，目标距离1.0~1.5m，温度32℃~42℃，≤±0.4℃*
黑体 | 有效辐射面 | 10mm*10mm
| 温度分辨率 | 0.1℃
软件功能 | 人脸识别 | 智能人脸识别
| 测温 | 人脸识别区域显示最高温，红外/可见光图像温度光标叠加
| 报警 | 报警自动拍照存储，支持图像/声音报警
| 体温修正 | 体内体表温度自动修正
环境适应性 | 工作温度 | -10~50℃（环温16~32℃精准测温）
| 存储温度 | -20~60℃
| 工作湿度 | ＜90%（非冷凝）
| 冲击 | 30g 11ms，IEC60068-2-27
| 振动 | 10HZ~150Hz~10Hz 0.15mm，IEC60068-2-6
机头接口 | 机头网络接口 | 两路网络接口RJ45
机头电源 | 输入电压 | DC 12V
| 输入功率 | ≤12W
尺寸 | 机头尺寸 | 233㎜×220㎜×184㎜
| 立杆高度 | 1710㎜
| 产品总高度 | 1945㎜
包装 | 机头包装箱尺寸 | 510㎜×440㎜×270㎜
| 总重量 | ≤29kg
认证 | 认证 | 医疗器械注册证，计量校准证
注：测温精度为指定模式及应用条件下的典型值，最终解释权归我司所有。

## G120网口版产品配置清单
序号 | 型号 | 图示 | 数量 | 规格
G120-小黑体版
1 | 机头 |  | 1
2 | 立杆 |  | 1 | 高1.71米
3 | 立杆→底座 |  | 1
4 | 底座 |  | 1
5 | 底盘配重块 |  | 1
6 | 螺钉包 |  | 1
7 | 长网线 |  | 2 | 15米
8 | 短网线 |  | 1 | 1米
9 | 交换机套件 |  | 1
10 | 机头→电源适配器电源线 |  | 1 | 10米
11 | 电源适配器 |  | 1
12 | 电源适配器→插排电源线 |  | 1
13 | 电脑套件 |  | 1
14 | 有线键鼠套件 |  | 1
15 | 音箱 |  | 1
16 | 排插 |  | 1 | 3米
17 | 内六角扳手套装 |  | 1
18 | 胶带 |  | 1
19 | 电脑显示器（前上）贴纸 |  | 1
20 | 电脑显示器（前下）贴纸 |  | 1
21 | 电脑显示器（后）贴纸 |  | 1
注：以上线框图仅为示意，请以实物为准。

## 装箱清单
显示器箱 | 电脑主机箱 | 机头箱 | 立杆包装
显示器 | 电脑主机 | 机头 | 立杆
显示器电源线 | 键盘鼠标 | 立杆→底座转接件
| VGA线 | 底座
| 主机电源线 | 底盘配重块
螺丝包
长网线（15米）
短网线（1米）
交换机套件
音箱
机头→电源适配器电源线
电源适配器
电源适配器→插排电源线
排插
内六角扳手套装
胶带
电脑显示器（后）贴纸